## Sheet1
无线冷链监控系统模块系统技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
| 1、具有的主要功能 | （每一行写一条要求）
★ | 1.1 | 配备无线冷链监控系统温度采集模块10套和无线冷链监控系统温度中继模块1套，开放接口，可通过外采或升级等方式对接医院科室现有系统，实现温度实时监控和记录上传并共享，出现故障可远程报警。满足医院等级评审和药监局检查等，终身不收取任何额外费用（含平台费和流量费等）。
▲ | 1.2 | 温度采集模块传感器材质：T型热电偶，采集范围：-200℃～+150℃，测量精度：±0.5℃。 ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ，采集设备可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传。 现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥5小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。与中继模块传输距离不小于3000米（可视空旷距离）
| 1.3 | 软件系统支持主流操作系统环境，包括windows server 2008、 windows server 2012等主流操作系统，系统支持GIS展示，并能够逐级钻取展开到最小层级。
★ | 1.4 | 软件系统支持APP和微信平台。能够在手机APP或手机微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表 ，支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息。支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持报修等处理，能够在APP端提交维修信息，允许提交处理现场的照片。支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。
▲ | 2.详细的技术参数（性能） | 软件系统数据库支持Mysql、Redis数据库，采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构。软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。
▲ | 2.1 | 支持设备系统化管理。包含设备隶属关系，设备权限，设备类型，设备编号，设备名称等信息的集中管理。能够实时展示设备当前温湿度情况和运行状态。可维护和查询设备的维修记录和报废记录，做到整个设备使用周期的全程监控与管理。
| 2.2 | 采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告。
★ | 2.3 | 支持数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警；报警方式：支持报警策略定制，要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。支持逐级报警，可自定义设置，可设置允许报警时间段，可设置延时报警以及延时时长
| 2.4 | 数据管理：采集信息实时传输记录，采集周期可自由设定，数据进行备案存档，可根据时间，部门，设备等不同情况查询。可支持报表，曲线等查询打印。可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。大屏展示：大屏滚动展示当前的设备即时状态信息，展示信息可扩展。
| 2.5 | 权限管理；系统软件采用B\S架构进行软件部署，可按照分配不同部门，角色，人员管理多个维度，对登录人进行数据权限控制和操作权限控制。登录账户管理，账户基本信息联系方式等，强制密码策略，启用停用管理。
★ | 2.6 | 资质要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；温度采集模块提供省级或以上质检部门出具的设备第三方校准报告，提供第三方CNAS实验室出具的校准报告。软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软件开发商需具备CMM三级资质。软件具备公安部门颁发的三级等保资质。
| 2.7 | 售后服务承诺：可保证硬件设备有足够的零配件，并保证15年的零配件供应期，在接到用户通知后30分钟内响应，12小时内到达用户现场，现场解决问题，不收取任何费用。
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：五年